Приложение №2 к объявлению №10

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Автоматический комбинированный планшетный вошер -шейкер-инкубатор РК-МТ-5№019003 |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий ) | Модель и / или марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Автоматический комбинированный планшетный вошер -шейкер-инкубатор | Автоматический комбинированный прибор – это новый прибор, совмещающий в себе вошер, шейкер и инкубатор, что становится более удобным в использовании в ИФА – лаборатории Тип анализатора 1 аппарат для промывки планшета, шейкерования и инкубации Производительность (макс.): 1 цикл промывки и шейкирования планшета Инкубация до 2 планшет Реакционная система 96-луночный микротитровальный планшет Вместимость 1 камера до 2 планшет Возможность смешивания Смешивание в положении промывки Температура инкубации 25°/30°/37,0°C фиксированная Точность ± 5 % (инкубатор) Стабильность ± 5 % (инкубатор) Время разогрева 15 мин. (от температуры окружающей среды 25 °C до комнатной температуры инкубации для планшета инкубатора) Время инкубации выбирается произвольно (шаг 1 минута) Вместимость 3 ёмкости для промывочного буфера по 2 л 1 ёмкость для отходов 2 л 1 ёмкость для дистиллированной воды 2 л Промывочная головка 8 каналов (в комплекте) Тип планшета Плоские, U и V-образные лунки Время обработки всего планшета 90 сек. (разовая промывка 12 каналов) Объем дозирования 10-3000 мкл/лунку с шагом 1 мкл Точность промывки ± 5 % при 300 мкл Остаточный объем < 5 мкл Аварийные сигналы жидкости Низкий уровень промывочного буфера, системная жидкость Отходы заполнены функции Имеет 10 профилей промывки до 99 циклов промывки 0-24 часа шейкирования/время замачивания Интерфейсы RS 232 Количество программируемых тестов 100 протоколов промывки Пользовательский интерфейс ЖК-дисплей, 10 программируемых кнопок Язык системы английский Размеры (Ш x Г x В) Без упаковки: 46 x 40 x 20 см Пространство, необходимое для повседневного использования: 56 x 60 x 40 см В упаковке: 55 х 51 х 35 см Без Упоковки 43 х 26,5 х 31,5 см Вес Нетто: 10 кг Брутто: 12,65 кг Требования к электричеству Универсальный вход переменного тока: -~220 В, 50/60 Гц ±10 % (110 В с трансформатором) Потребляемая мощность: 80 ВА без инкубатора 140 ВА с инкубатором Условия эксплуатации и транспортировки Эксплуатация: температура: 18 – 30°C, влажность: <85 % без конденсации Транспортировка: температура: -20 – 50°C, влажность: < 93 % без конденсации Комплект поставки В состав входят: - Кабель 220В Мандрена Чехол Предохранители Моющая головка Руководство пользователя Емкость для моющего раствора Емкость для воды Емкость для отходов с трубками -Регистрационное удостоверение на Казахском и на русских языках - Сертификат СИ - Сертификат происхождения - Сертификат соответствия - Сертификат о Поверке - Завод изготовитель должен иметь Сертификат ISO | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Инструкция на 2 яз. (каз, русс) | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к питанию: Переменный ток 100V ~ 240V, 50 / 60Hz. Потребляемая мощность: 61VA |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | В течении 15 календарных дней |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Не позднее 06 декабря 2024 года, г. Алматы, Медеуский район, ул. Коперника, 84 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 12 месяцев Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |