Приложение №5 к объявлению №10

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Иммуноферментный полуавтоматический анализатор РК-МТ-5№019003 |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий ) | Модель и / или марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Иммуноферментный полуавтоматический анализатор | Тип анализатора Однопланшетный считыватель ИФА это высокоскоростная компактная управляемая микропроцессором, универсальная фотометрическая система, для проведения измерений в микротитровых планшетах и обработки результатов этих измерений Считывание полной плашки за 5 секунд 8-канальное оптоволокно Запрограммированные методики для тестов (защищены паролем) плюс открытые протоколы для программирования исследований пользователя. Возможность программирования пользователем Память на 200 методик и 10000 результатов Наличие всех количественных и качественных методов расчета Встроенный шейкер Реагентная система Запрограммированные методики для тестов Производительность Считывание 1 планшета Система реакции/считывания 96-луночный микротитровальный планшет Выполняемые тесты: Инфекции: гепатит А (антитела к ВГА), HBsAg, HBeAg, HBcAg, HBsAg подтверждающий, анти-HBsAg, анти-HBeAg, анти-HBcAg, гепатит C (антитела к ВГС), хламидиоз (антигены, IgG, A, M), трихомониаз (IgM), токсоплазмоз (IgG, M), лямблиоз, аденовирус (IgG, M), кандидозы, аспергиллез, болезнь Лайма, цитомегаловирус (IgG, M), вирус Эпштейна-Барра (IgG, M), ВИЧ 1,2 (антитела), вирус простого герпеса (IgG, M), вирус опоясывающего герпеса (IgG, M), вирус кори (IgG, M), вирус гриппа А,В (IgA, G, M), вирус парагриппа 1,2,3 (IgA, G, M), вирус паротита (IgA, G, M), вирус краснухи (IgG, M), дифтерия (IgG), кампилобактериоз (IgG, M), полиомиелит, эхинококкоз (IgG), сифилис (IgG, M), иерсиниоз, столбняк; Опухолевые маркеры: альфа-фетопротеин, карциноэмбриональный антиген, простатспецифический антиген, CA-125, CA-15-3, CA-19-9, CA-242, ферритин, ХГЧ, NSE, тканевой полипептидный антиген, бета2-микроглобулин, UBC (рак мочевого пузыря); Щитовидная железа: трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4), тиреотропный гормон (ТТГ), тироглобулин, антитела к тироглобулину, антитела к тиреопероксидазе, антитела к микросомальным антигенам тиреоцитов; Репродуктивная функция: пролактин, лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликулости-мулирующий гормон (ФСГ), хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), антитела к сперме; Эндокринология: кортизол, тестостерон, андростендион, прогестерон, адреналин, мелатонин, серотонин, СТГ, эстрадиол, эстриол, АКТГ, кальцитонин; Аллергия: иммуноглобулин Е, антитела к аллергенам, гистамин; Беременность: ХГЧ в моче и в сыворотке; Аутоиммунные и системные заболевания: ревматоидный фактор, С-реактивный белок, АСЛО, антитела к ДНК и РНК (dsDNA, гистоны, SS-A, SS-B, RNP, Scl-70, Sm). Языки программного обеспечения Английский, русский, испанский, французский Режимы измерения ИФА фотометрический Режимы анализа Конечная точка Режимы расчета Качественный: отсечка Количественный: расчет абсорбции Алгоритмы расчета ABS, одночный стндарт, двухточечный, кинетика, многоточечный, линейная регрессия, экспоненциальная регрессия, логарифмическая регрессия, степенная регрессия, кубический сплайн, 4 PL Количество программируемых тестов Не ограничено Количество программируемых профилей Не ограничено Количество стандартов на тест До 8 стандартов / 5 NC / 5 PC / 5 QC Вместимость 1 планшет Возможность смешивания Да; Скорость перемешивания низкая, средняя и высокая Температура инкубации Комнатная Время инкубации 1-60 сек. смешивание Оптическая система Колесо фильтра 8 измерительных каналов Считывание Считывание с одной или двумя волнами Источник света Галоген 6,5 В / 19 Вт Срок службы 2500 ч Спектральный диапазон 400 - 900 нм Предустановленные фильтры длин волн 405, 450, 492, 630 нм Точность фильтра ± 2 нм Максимальное количество установленных фильтров длин волн 8 Время считывания (96 выборок) две длины волны Непрерывный режим < 5 с, пошаговый режим < 15 с. Время считывания (96 выборок) Одна длина волны Непрерывный режим < 5 с, пошаговый режим < 15 с Динамический диапазон (диапазон измерения) 0 - 3,5 А (0 - 2,0 А) Точность 0–2,0 А: ± 0,5 % или ± 0,005 А Детектор Фотоприемник Линейность 0–2,0 А ± 2,0 % или ± 0,007 А Интерфейсы Последовательный интерфейс RS-232C, 2 порта USB, 1 слот для SD-карты LIS / LIMS Имеется Несколько анализов на планшет Да (разные полоски на одной рамке планшета, не одновременно) Модуль контроля качества Программируемые критерии проверки для каждого контроля Отчет Для пациента, программы (Тест) Объем памяти 1000 пациентов и 10000 записей образцов Количество программируемых тестов 200 тестов Пользовательский интерфейс 5,7-дюймовый цветной ЖК-дисплей (различимость 320 × 240, шкала серого 256) Сенсорная панель и перо, внешняя мышь Поддерживаемая операционная система На базе Windows CE Поддерживаемые принтеры Каждый принтер с протоколом 5E, например, Серия PCL Laser (например, HP LaserJet 1022, P1007, P2014, 1160, P2035, Kyocera Мита FS-1320D) EPSON ME 1+ Габариты (Ш х Д х В) Прибор без каких-либо компонентов: 46 х 34 х 23 см Пространство, необходимое для повседневного использования: 46 х 40 х 35 см В упаковке: 64,5 х 43,5 х 31 см. Вес: брутто: 9,6 кг, нетто: 7,0 кг Электрические требования 110-250 В переменного тока, 50/60 Гц, 120 ВА Окружающая среда Эксплуатация: температура 10-40°C, влажность 20-85% без конденсации Транспортировка: температура 20-50°C, влажность < 93% без конденсации Комплект поставки В состав входят: - Кабель 220В; - Кабель RS-232; - Предохранители - Стилус - Руководство пользователя на Казахском и на русском языках -Регистрационное удостоверение на Казахском и на русских языках - Сертификат СИ - Сертификат происходения - Сертификат соответствия - Сертификат о Поверке - Завод изготовитель должен иметь Сертификат ISO | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Инструкция на 2 яз. (каз, русс) | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к питанию: Переменный ток 100V ~ 240V, 50 / 60Hz. Потребляемая мощность: 61VA |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | В течении 15 календарных дней |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Не позднее 06 декабря 2024 года, г. Алматы, Медеуский район, ул. Коперника, 84 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 12 месяцев Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |